Приложение 2

Объявление №148 от 27 августа 2018 года

Заказчик КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО, расположенное по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 37 объявляет о проведении

закупа способом запроса ценовых предложений: «Приобретение автоматического промывающего устройства» для структурного подразделения КДЛ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Техническаяспецификация  (краткоеописание) | Кол-во | Ед.из  мере  ния | Цена,  тенге | Сумма | Сроки и  условия  поставки |
| 1 | Автоматическое промывающее устройство | Моет планшеты и стрипы с плоским, круглым и V-образным основанием микроячеек  Не требует регулирования со стороны пользователя. Обеспечивает автоматическую калибровку и выравнивание ряда.  Большая автономная память хранит не менее 50 протоколов промывки; шесть режимов промывки, программируемых на фабрике.  Программируемый, автоматический цикл промывки  Точный процесс промывки с постоянным мониторингом вакуума и давления. В тех случаях, когда требуется особенно тихая работа вошера, возможно подключение специального встроенного насоса.  Постоянная готовность к работе. В комплект входят: 3 бутыли, противоаэрозольная крышка, шланги для подачи промывочной жидкости, 8-канальная гребенка (промывочная головка).  Остаточный объем: <3µl  Точность дозирования : <3% CV при 300µl  Время промывки (полная плашка): 55 секунд аспирации/дозирования с единственной или двойной аспирацией  Материалы, контактирующие с жидкостью: нержавеющая сталь, Delrin, силикон, нейлон, PVC, полипропилен  Дисплей: двух-линейный LCD, буквенно-цифровой, 24 знака в линии  Клавиатура: 16-клавишная, с куполообразным выключателем, 4x4  Электропитание: 115V или 230V AC, 50-60Hz ( переключение)  Микропроцессор: Z80A или Z180  Автономная память: сохраняемая с помощью встроенной батареи оперативная память, сохранение примерно 50 протоколов промывки  Программы промывки: аспирация, дозирование, замачивание - до 99 минут 99 сек  Свойства: автоматическое выравнивание процесса на основе анализа физической геометрии моющей головки, плашки и механизма перемещения, выключение насосов и ликвидация вакуума и избыточного давления в режиме standby, система внутреннего самоконтроля, выбор запрограммированных тестов, калибровка процесса и объема промывки, алфавитно-цифровое обозначение тестов, постоянный цикл для промывки для плашек. Опционально - ручной выбор глубины плашки  Бутыли: для промывания и отходов 2л, для ополаскивание 1л, пластиковые с датчиком объема  Срок гарантийной эксплуатации: не менее 37 месяцев В стоимость оборудования входит установка, обучение и гарантийное обслуживание в течение 1 года. | 1 | шт | 1 837 000 | 1 837 000 | 5 рабочих дней |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 837 000 |  |

Всего на общую сумму 1 837 000 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч) тенге.

Место поставки аптека КГП на ПХВ ЦМиР УЗ ВКО акимата

Место и начало предоставления (приема) ценовых предложений ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37; 1 этаж, кабинет отдела госзакупок с 09:00 часов 27 августа 2018 года

Окончательный срок и время предоставления (приема) ценовых предложений: до 09:00 часов 03 сентября 2018 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 03 сентября 2018 г. в 11.00 часов по адресу: ул. Утепова, 37, 1 этаж, кабинет отдела госзакупок.

Начальник отдела ГЗ Абзалулы Ж.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующая КДЛ Калиева Ф.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист по мед.оборудованию Камиев Б.\_\_\_\_\_\_\_\_

Юрист ОГЗ Ануарбек Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_